PCIe-6967

4通道模拟量输出

任意波形发生

100KS/s输出频率

16路可编程IO

通用数据采集卡

用户手册

版本号：    Q7-30-03

修订日期:   2014-3-10

国控精仪（北京）科技有限公司

2014年 版权所有

本软件文档及相关套件均属国控精仪(北京)科技有限公司所有，包含专利信息，其知识产权受国家法律保护，除非本公司书面授权许可，其他公司、组织不得非法使用和拷贝。

为提高产品的性能、可靠性，本文档中的信息如有完善或修改，恕不另行通知，客户可从公司网站下载或致电我们通过电子邮件索取，制造商无需作成承诺和承担责任。客户使用产品和软件文档进行设备调试和生产时，应进行可靠性、功能性等全面测试，方可进行整体设备的运行或交付。

我们提供7*24电话技术支持服务，及时解答客户问题。

如何从国控精仪获得技术服务

我们将为客户提供满意全面的技术服务。

请您通过以下信息联系我们。

国控精仪公司信息

| 网址: | 英文www.chnni.com 中文www.chnni.cn |
| --- | --- |
| 销售服务: | service@chnni.com |
| 电话: | 400-9936-400 62936646 |
| 传真: | 010-62938482 |
| 地址: | 北京市海淀区安宁庄东路18号9号办公楼 |

请将您下列的信息通过邮件或传真发送给我们

| 公司信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司/组织 |  |  |
| 地址 |  |  |
| E-mail 地址 |  |  |
| 联系人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 产品信息 |  |  |
| 产品型号 |  |  |
| 工作环境 | 操作系统： | CPU： |
|  | 主板： | Bios： |
|  | 芯片组： | 软件： |
| 产品问题详细描述: |  |  |

目录

1	概述	- 1 -

1.1	产品特性	- 1 -

1.2	产品应用	- 1 -

1.3	产品详细指标	- 2 -

1.3.1	模拟量输出 (AO)	- 2 -

1.3.2	数字量触发（D.Trig）	- 4 -

1.3.3	设备同步接口	- 4 -

1.3.4	系统稳定时间	- 4 -

1.3.5	物理特征	- 4 -

1.3.6	产品功耗 (典型值)	- 4 -

1.3.7	工作环境	- 5 -

1.3.8	存储环境	- 5 -

1.4	软件支持	- 5 -

2	设备安装	- 6 -

2.1	产品开箱	- 6 -

2.2	软件安装	- 6 -

2.3	产品布局图	- 7 -

2.4	产品硬件配置	- 7 -

3	信号连接说明	- 8 -

3.1	连接器管脚分配	- 8 -

4	产品功能详细介绍	- 11 -

4.1.1	DMA数据传输功能	- 11 -

4.2	AO转换	- 11 -

4.2.1	AO数据输出模式	- 12 -

4.2.2	AO数据格式	- 12 -

4.2.3	AO触发功能	- 13 -

4.2.4	AO停止方式	- 14 -

5	产品注意事项、校准	- 16 -

图目录

图 2-3  PCIe-6967产品布局图	- 7 -

图 3-1  端子示意图	- 8 -

图 3-2  68P SCSI接口定义	- 9 -

图 4-1  AO后触发，单次模式	- 14 -

图 4-2  AO后触发，反复模式	- 14 -

图 4-3  AO停止模式0	- 15 -

图 4-4  AO停止模式1	- 15 -

表目录

表 1-1  Gain-Bandwidth Product	- 3 -

表 1-2  INL/DNL	- 3 -

表 1-3  Total Harmonic Distortion + Noise	- 3 -

表 1-4  Open-Loop Voltage Gain	- 3 -

表 1-5  Offset Error/Gain Error	- 3 -

表 3-1  68P SCSI接口说明	- 9 -

表 3-2  20-pin DSI接口定义	- 10 -

表 3-3  20-pin DSI接口说明	- 10 -

表 4-1  AO双极性量程及码值	- 13 -

表 4-2  AO单极性量程及码值	- 13 -

# 概述

PCIe-6967是基于PCI Express 1X架构的高性能数据采集卡。该系列产品高性能、高可靠性、高性价比，可广泛应用于实时信号处理、信号分析、医疗设备、过程控制等项目。

## 产品特性

PCIe-6967 高性能数据采集卡的产品特性。

- PCI Express 1X总线；

- 4通道模拟量输出；

- 100KS/s输出频率；

- 16位模拟量输出分辨率；

- 任意波形发生功能；

- 每通道16K FIFO存储器；

- ±5V、±10V、±10.8V模拟量输出量；

- AO 数据传输模式: 驱动自动数据更新、DMA；

- 提供3种AO触发源：软件触发、外部数字量触发、系统同步触发；

- 提供2种AO触发模式: 后触发、延时触、持续触发、窗触发；

- AO 内部自动校准；

## 产品应用

- 瞬变信号测量

- 电缆测试

- 汽车测试

- 实验室测量

- 医疗设备

- 过程控制

## 产品详细指标

### 模拟量输出 (AO)

- 四路模拟量输出

- AO 转换芯片:

  - AD5754R或相似芯片

    - 产品调教转换频率:

- 10KS/s单通道最高输出频率

- 分辨率：16 bits

- AO缓存大小：

  - 每通道16k  FIFO存储器

- 各通道均可实现任意波形发生功能

- AO程控量程：

  - 双极性：±5V、±10V、±10.8V

  - 单极性：0~5V、0~10V；

- AO数据传输模式：

- 驱动自动数据更新，驱动内部自动选择最优方式，无需客户选择

- DMA, with scatter/gather

  - 提供3种AO触发源

- 软件触发、外部数字量触发、系统同步触发

  - 提供4种AO触发模式：

- 后触发、延时触发、持续触发、窗触发

  - 建立时间：10uS;

  - 压摆速率：3.5V/µS

  - 输出耦合：直流耦合

  - 保护：对地短路

  - 上电状态：0V

  - 输出阻抗：典型值50Ω

  - 输出驱动电流：最大±35mA.

  - 稳定性：Any passive load, up to 1500pF

  - Gain-Bandwidth Product

| Device | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6967 |  | - | 8 | - | MHz |

表 1-1  Gain-Bandwidth Product

  - Integral Linearity Error/Differential Nonlinearity(典型值)

| Device | Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6967 | INL | -16 |  | +16 | LSB |
|  | DNL | -1 |  | +1 | LSB |

表 1-2  INL/DNL

  - Total Harmonic Distortion + Noise

| Device | Conditions | Typ | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 6967 | G = 1, f = 1kHz, VO= 3Vrms，RL= 2kΩ | 0.00008 | % |
|  | G = 1, f = 1kHz, VO= 3Vrms，RL= 600Ω | 0.00015 | % |

表 1-3  Total Harmonic Distortion + Noise

      - Open-Loop Voltage Gain:

| Device | Conditions | Min | Typ | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6967 | RL= 10kΩ, VO= –14.5V to +13.8V | 104 | 120 | dB |
|  | RL= 2kΩ, VO= –13.8V to +13.5V | 104 | 120 | dB |
|  | RL= 600Ω, VO= –12.8V to +12.5V | 104 | 120 | dB |

表 1-4  Open-Loop Voltage Gain

              - 偏移误差/增益误差:

| Device | Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6967 | Offset Error | - | ±0.5 | ±2 | mv |
|  | Gain Error | -0.025 | - | +0.025 | % of FSR |

表 1-5  Offset Error/Gain Error

### 数字量触发（D.Trig）

- 专用外部数字量触发通道（DTR）

- 电气标准: TTL/CMOS

- 触发方向: 上升沿或下降沿

- 脉冲宽度：最小值10ns

### 设备同步接口

- 20pin排线接口

### 系统稳定时间

- 建议预热时间：15 分钟

- 板载基准:

  - 基准电压：5.000V

  - 温漂系数： ±2ppm/°C

  - 长期稳定性：6ppm/1000小时

### 物理特征

    - 产品尺寸:

      - PCIe-6967：175mm *111mm

        - 信号连接器: 68-pin SCSI 插头

### 产品功耗 (典型值)

  - PCIe-6967：+5VDC 1.75A

### 工作环境

  - 温度范围: 0 to 55°C

  - 相对湿度: 10% to 90%无凝结

### 存储环境

  - 温度范围: -20 to 80°C

  - 相对湿度: 5% to 95%无凝结

## 软件支持

国控的驱动程序（DLL）控制相应的硬件设备。用户可以通过我们免费提供的演示程序，了解产品的驱动函数接口和软件控制方法。

所有的软件内容均收录在国控精仪提供的光盘当中。所提供的各种语言演示程序包含了工程级源代码，客户可以将相应的控制产品的程序段融合在不同的应用工程当中，客户可轻松完成熟悉产品的过程。

函数库介绍

为方便客户编写自己的程序,我们提供了多种操作系统下的驱动库，包括

XP/Win7/Win8等操作系统下的32位和64位驱动程序。客户使用我们产品开发其他设备时，可以从光盘中提取驱动安装文件（\\ 6967 series\ Drivers）。

用户可以使用多种开发环境，例如VC++、VB、Delphi、CVI、Labview、Matlab、组态软件等等。使用光盘中相应产品的安装包进行setup之后，相应的演示程序也一同安装完毕，用户可考演示程序，熟悉驱动的使用方法。

# 设备安装

本章详细介绍如何进行驱动程序安装和设备识别，驱动安装过程中自动配置IRQ端口地址，用户通过DLL动态连接库即可操作产品。

## 产品开箱

本产品包装箱内包括：

- PCIe-6967多功能能数据采集卡

- 软件光盘

- 接口配件包

- 合格证及保修卡

如果您的产品包装中缺少上述内容，请及时联系给您服务的经销商，部分内容可以向公司总部索取。

PCIe-6967产品使用了部分对静电敏感的元器件，请不要直接用手触碰产品上的IC元器件，应佩戴接地良好防静电腕带，通过产品挡片或线路板边缘拿放产品，产品取出后应放置在防静电桌垫之上。

将产品插入机箱时，请注意查看机箱对应槽位及防呆接口的设置，检查产品有无保护套，当插入有很大阻力时，切勿用力盲目插入！

## 软件安装

用户可以在软件光盘中找到所购买产品的对应文件夹，其中包含如下内容：

- 驱动及应用程序安装包（setup文件夹）

- 用户手册（Manual文件夹）

- 客户研发中需要使用的驱动文件（Drivers文件夹）

初次使用产品时，用户可参考如下步骤进行安装：

  - 关闭计算机，插入产品；

  - 启动计算机进入操作系统之后，系统会提示找到新硬件；

  - 忽略系统提示，直接执行光盘中相应产品文件夹下的setup.exe文件；

  - setup.exe文件执行后，会将驱动及演示程序安装入用户计算机；

  - 同时将启动计算的硬件设备自动查找，系统硬件中将自动识别产品；

  - 此时完成了硬件安装过程，用户可以使用我们提供的软件进行产品操作；

  - 信号接入方法参考第三章中相关内容

用户进行自主程序开发、发布时可以直接将Drivers文件夹中的文件拷贝，在安装过程中装载至系统inf文件夹中，完成对我方产品的安装过程。

## 产品布局图

图 2-1  PCIe-6967产品布局图

## 产品硬件配置

- 产品可以直接使用软件逻辑地址进行多个产品分别控制；

- 产品带有硬件拨码开关，方便客户通过硬件地址对多个产品进行配置；

- PCIe-6967通过板载DSI（设备同步接口，产品右上方20PIN）连接线进行多个产品同步、产品触发等功能；

# 信号连接说明

本章主要介绍产品对外连接器和板间连接器的管脚定义和使用说明，并简单介绍了如何同外部设备连接。

## 连接器管脚分配

本产品使用了SCSI68CN型连接器做为对外接口，AO、DIO、DTR等功能均由该连接器引出。PCIe-6967使用20pin排线作为板间同步通讯接口（DSI）。可以实现多个产品同步、主从等功能；

图 3-2  端子示意图

图 3-3  68P SCSI接口定义

| 管脚 | 信号名称 | 功能说明 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35,37,39,41 | AO0,AO1,AO2,AO3 | 模拟量输出通道 |  |
| 2,4,6,8,10,12,14,16 | AOGND | 模拟量地 |  |
| 36,38,40,42,44,46,48,50 |  |  |  |
| 53,19,55,21,57,23,59,25 | PA0<0…7> | PA组数字量(8路) |  |
| 61,27,63,29,65,31,67,33 | PB0<0…7> | PB组数字量(8路) |  |
| 18,20,22,24,26,28,30,32,34 | DGND | 数字量地 |  |
| 52,54,56,58,60,62,64,66,68 |  |  |  |
| 1,3,5,7,9,11,13,15 | Ｘ | 不可用 | 预留 |
| 43,45,47,49,51 |  |  |  |
| 17 | DTR | 数字量外触发 |  |

表 3-6  68P SCSI接口说明

| DSI_SYS_TIME | 1 | 2 | DGND |
| --- | --- | --- | --- |
| RESERVED | 3 | 4 | DGND |
| AI Sample CLK | 5 | 6 | DGND |
| AI Convert CLK | 7 | 8 | DGND |
| AI_Trigger | 9 | 10 | DGND |
| RESERVED | 11 | 12 | DGND |
| AO Convert CLK | 13 | 14 | DGND |
| AO_Trigger | 15 | 16 | DGND |
| RESERVED | 17 | 18 | DGND |
| RESERVED | 19 | 20 | DGND |

表 3-7  20-pin DSI接口定义

| DSI 信号 | 功能说明 |
| --- | --- |
| DSI_SYS_TIME | 系统公用基准时钟，如果配有专用时钟卡可使用 |
| AI Sample CLK | 模拟量采样时钟，同步产品一个该时钟信号，启动所有通道的转换动作 |
| AI Convert CLK | 模拟量输入转换时钟，本时钟主要用于轮询采集产品，一个AI Sample CLK启动一组AI Convert CLK，用于各个异步通道的转换动作 |
| AO Convert CLK | 模拟量输出转换时钟，一个该时钟，启动所有通道的转换动作 |
| AI_Trigger | 用户可设定产品间的触发输入\输出或者启动信号的输入\输出，用于AI工作； 主卡设定为触发输出； 从卡设定为触发输入； |
| AO_Trigger | 用户可设定产品间的触发输入\输出或者启动信号的输入\输出，用于AO工作； 主卡设定为触发输出； 从卡设定为触发输入； |
| RESERVED | 预留功能 |

表 3-8  20-pin DSI接口说明

# 产品功能详细介绍

本章详细介绍产品相关的各种理论基础，包括AO模拟量输出、触发功能等，可以帮助用户熟悉产品功能、了解硬件操作。

PCIe-6967系列产品硬件功能是相同的，该系列产品为高速同步任意波形发生产品，在本章主要介绍AO相关内容。

### DMA数据传输功能

为了充分利用总线的最大带宽，我们在数据传输过程中使用主DMA方式，整个数据传输操作在DMA控制器的控制下进行，CPU除了在数据传输开始和结束时需要参与少量设定工作外，在传输过程中可以不占用CPU时间。

本系列产品，在将用户数据发送至产品硬件缓存的过程中，当需要DMA方式传输时，驱动程序自动选择数据传输方式，用户不必参与繁琐的控制过程即可实现DMA数据传输。

## AO转换

PCIe--6967系列产品提供了4通道同步模拟量输出功能，用户应参考表3-1中的接线定义完成物理连接，仔细阅读以下章节，了解AO相关参数设定及AO可实现的各种功能等；

### AO数据输出模式

根据输出的数据量可分为三种模式：单次单点方式（即时更新）、定长反复输出、批量更新连续输出。

单次单点方式：执行一次AO_Write函数，每个通道输出一个数据。每次执行AO_Write函数后，通道将保持这个输出电压直至下次AO输出。这是我们提供的最简单、返回速度最快的输出方式。

输出数据流程：DeviceOpen→AO_InitChan→AO_Write→DeviceClose

定长反复输出模式：在通道初始化函数中设置“连续模式ContSamps”，之后执行AO_Write函数，写入要进行数模转换的数据，然后启动输出，此时产品将自动循环输出所写入的数据，直至我们停止AO；

流程如下：DeviceOpen→AO_InitChan→AO_Write→AO_Start→ (AO自动输出)→AO_Stop→ DeviceClose

批量更新连续输出模式：在通道初始化函数中设置“单次模式FiniteSamps”，之后执行AO_Write函数，写入要进行数模转换的数据，然后启动输出，此时产品将自动输出所写入的数据，直至写入的数据输出完毕；如果用户需要连续输出，则需在数据输出完毕之前，写入一组新的数据；

流程如下：

DeviceOpen→AO_InitChan→AO_Write→AO_Start→(AO_Write…AO_Write)→AO_Stop→ DeviceClose

### AO数据格式

下表分别说明PCIe--6967系列产品的量程、精度、电压对应十六进制码值

| 数字码值 | 双极性AO量程 |  |  | AO输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±10.8V | ±10V | ±5V | 全量程 |
|  | 0.33mV | 0.31mV | 0.15mV | 最低有效位 |
| FFFF | 10.79967V | 9.99969V | 4.99985V | 正满度-1LSB |
| FFFE | 10.79934V | 9.99938V | 4.9997V | 正满度-2LSB |
| 8001 | 0.33mV | 0.31mV | 0.15mV | 中间值+1LSB |
| 8000 | 0V | 0V | 0V | 中间值 |
| 7FFF | -0.33mV | -0.31mV | -0.15mV | 中间值-1LSB |
| 0001 | -10.79934V | -9.99938V | -4.9997V | 负满度+1LSB |
| 0000 | -10.79967V | -9.99969V | -4.99985V | 负满度 |

表 4-9  AO双极性量程及码值

| 数字码值 | 单极性AO量程 |  |  | AO输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0V~10.8V | 0V~10V | 0V~5V | 全量程 |
|  | 0.16mV | 0.15mV | 0.08mV | 最低有效位 |
| FFFF | 10.79984V | 9.99985V | 4.99992V | 正满度-1LSB |
| FFFE | 10.79968V | 9.9997V | 4.99984V | 正满度-2LSB |
| 8001 | 5.40016V | 5.00015V | 2.50008V | 中间值+1LSB |
| 8000 | 5.4V | 5V | 2.5V | 中间值 |
| 7FFF | 5.39984V | 4.99985V | 2.49992V | 中间值-1LSB |
| 0001 | 0.00016V | 0.00015V | 0.00008V | 零点+1LSB |
| 0000 | 0V | 0V | 0V | 零点 |

表 4-10  AO单极性量程及码值

### AO触发功能

我们产品最多可以提供3种AO触发源：软件触发、外部数字量触发、系统同步触发；提供1种AO触发模式:A后触发。根据各种产品不同配置，提供不同触发设定。

下面分别介绍涉及的几种触发模式和相关参数：

软件后触发相当于程序方式启动DA输出；数字量外触发和系统同步触发需要等待外部触发信号，启动DA输出；

后触发

下图以数字量下降沿为触发源，触发事件到来之后，立即启动模拟量输出。如果通过AO_CfgTiming函数中的sampleMode参数，选择单次模式(FiniteSamps)，那么FIFO中有一组6点波形，在这6个点输出完毕后，DA将保持在最后一个输出值，如果向FIFO打入新的数据，DA继续工作。

图 4-4  AO后触发，单次模式

如果通过AO_CfgTiming函数中的sampleMode参数，选择反复模式(ContSamps)，那么FIFO中有一组6点波形，在这6个点输出完毕后，DA将反复输出这6个点，直至AO被停止工作。

图 4-5  AO后触发，反复模式

### AO停止方式

我们提供两种AO命令强制终止方式：在AO_Stop函数中设置停止模式，0.立即停止，参数（AO_Stop_Immediately）；1.完成本次波形周期停止，参数（AO_Stop_Completebatch）。

图 4-6  AO停止模式0

图 4-7  AO停止模式1

# 产品注意事项、校准

注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到用户光盘、质保卡、合格证和产品板卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，请详细填写质保卡内容，方便我们能尽快的帮您解决问题。

在使用产品时，应注意不要用手去触摸产品正面的IC芯片，防止芯片受到静电的危害。

本章主要介绍产品校准功能如何使用。

产品出厂时已经校准，只有当用户使用一段时间后，或者改变原来的量程设置时及用户认为需要时才做校准。下面以±10V量程为例，说明校准过程：（其他量程同理）

安装好该产品，打开主机电源，预热15分钟。

产品校准方式为自动多点校准，客户仅仅需要打开我们提供的测试程序，打开测试界面点击校准即可